Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС»

456317, Челябинская обл., г. Миасс,пр-кт Октября, д. 66, офис 101

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контейнеры для биоматериала с крышкой КБК

по ТУ 22.22.14 – 001 – 1593676 - 2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КБК.00 ИЭ

1 Контейнеры предназначены для применения в  лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений, а также для применения в организациях ФМБА и Роспотребнадзора и лабораториях других ведомств.

Контейнеры используются для отбора, транспортировки и хранения проб биологического материала пациентов и исследований в области медицины, гигиены, охраны окружающей среды, судебно-медицинской экспертизы, ветеринарии и других лабораторных и научно-экспериментальных работах.

2 Контейнеры изготовлены согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92 и ТУ 22.22.14 – 001 – 15903676 – 2019 «Контейнер для биоматериала с крышкой КБК».

3 Контейнеры представляют собой полые цилиндрические емкости с завинчивающейся крышкой и плоским дном. Контейнеры КБКШС-60 и КБКШН-60 комплектуются шпателем для заполнения твердым или полужидким материалом. Контейнеры на внешней поверхности имеют градуировку и матовую площадку для нанесения необходимой информации. Наименование, обозначение, основные параметры контейнеров и их применяемость соответствует таблице 1.

4 Контейнеры изготовлены из балена (полипропилен и сополимеры полипропилена) по    ТУ 2211-074-05766563-2005 производства ОАО «УФАОРГСИНТЕЗ» с показателем текучести расплава (2300С/2,16 кг) не ниже 2,4 г/10мин. Концентраты «Баско» марки П1105/02-ПЭ, применяемые для изготовления крышек контейнеров (красный) и ложечек (белый), изготовлены на основе полиофелинов по ТУ 2243 – 001 – 23124265-2000 ООО НПФ «БАРС – 2», Россия.

5 Контейнеры КБКС-60, КБКШС-60 и КБКС-125 стерилизуются радиационным   способом   дозой    от 15 кГр   до   40   кГр    согласно ГОСТ Р ИСО 11137-2-2008.

6 Контейнеры герметично упакованы в индивидуальную упаковку - запаяны в пленку БОПП:

- пленку биаксиально ориентированную полипропиленовую марки «NovaFlex» по ТУ2245-001-05801845-2005 производства ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР», Россия,

- пленку полипропиленовую двухосно ориентированную марки HGPL по                               ТУ 2245-003-70378591-2015 производства ООО «БИАКСПЛЕН», Россия.

Таблица 1

| № пп | Наименование | Размеры, мм | Масса, г | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер КБКН-60 для биоматериала 60 мл с крышкой не стерильный | Ø50х64 | 7,4 | Для мочи и жидких проб биологического материала |
| 2 | Контейнер КБКС-60 для биоматериала 60 мл с крышкой стерильный | Ø50х64 | 7,4 |  |
| 3 | Контейнер КБКШН-60 для биоматериала 60 мл с крышкой, ложечкой нестерильный | Ø50х64 | 7,9 | Для кала и консистентных проб биологического материала |
| 4 | Контейнер КБКШС-60 для биоматериала 60 мл с крышкой, ложечкой стерильный | Ø50х64 | 7,9 |  |
| 5 | Контейнер КБКН-125 для биоматериала 125 мл с крышкой, нестерильный | Ø60х76 | 10,4 | Для мочи и жидких проб биологического материала |
| 6 | Контейнер КБКС-125 для биоматериала 125 мл с крышкой, стерильный | Ø60х76 | 10,4 |  |

7 При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний, побочных действий и ограничений в применении нет.

8 Срок хранения контейнеров – 3 года со дня стерилизации или упаковки.

8 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Контейнеры использовать только по назначению.

8.2 Не применять контейнеры с поврежденной упаковкой, механическими повреждениями и истекшим сроком годности.

8.3 Контейнеры хранить в упаковке изготовителя вдали от огня и источников тепла.

8.4 Контейнеры транспортировать в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.5 Строго соблюдать указания по эксплуатации.

9 УКАЗАНАЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное применение контейнеров.

9.2 Контейнеры не предназначены для эксплуатации вне помещения.

9.3 После транспортирования контейнеров в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

9.4 Контейнеры готовы к работе и не требуют подготовки перед использованием.

9.5 В начале работы выберите необходимый контейнер в соответствии с объемом образца и целью исследования и удалить упаковку.

9.6 На матовой площадке контейнера маркировать сведения о пациенте и другую необходимую информацию.

9.7 Отвинтить крышку контейнера и поместить пробу внутрь (для твердых и полужидких образцов использовать ложку-шпатель).

9.8 Тщательно закрыть крышку, поместить контейнер в переноску для транспортирования в лабораторию.

9.9 При сборе мочи на анализ:

• собирают утреннюю мочу у подготовленного соответствующим образом пациента,

• вскрыть контейнер, начать мочеиспускание в унитаз и через 2-3 сек.подставить контейнер,

• наполнить контейнер примерно на ¾,

• плотно закрыть контейнер с пробой.

9.10 При наличии в учреждении действующих документов по организации лабораторных исследований необходимо руководствоваться этими документами.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 После использования контейнеры подлежат утилизации (уничтожению) согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-2021 как отходы класса Б, а также в соответствии с инструкциями, действующими в лечебно-профилактическом учреждении.

10.2 Неиспользованные контейнеры после окончания срока хранения утилизируются вместе с бытовым мусором по СанПиН 2.1.3684-2021 как отходы класса А.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18405 от 29.09.2022.

Обязательной сертификации не подлежат.

Адрес изготовителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС»

456317, Челябинская обл., г. Миасс, пр-кт Октября, д. 66, офис 101

Телефон: +7 800 555 36 18   Электронная почта: medbioproba@mail.ru